KS-is DuosoTM микроскоп со встроенным цифровым видео искателем с матрицей CMOS 3МПикселей и USB интерфейсом

# Руководство пользователя

Версия: 1.1

1. Области применения микроскопа KS-is DuosoTM	3

2. Устройство микроскопа и комплект поставки	3

3. Спецификация	4

4. Работа с микроскопом	4

5. Замена лампы, предохранителя	6

6. Обслуживание и уход за микроскопом	6

7. Дополнительные аксессуары к микроскопу	7

### 1. Области применения микроскопа KS-is DuosoTM

### Микроскоп Duoso - универсальная модель подходит для профессионального использования в электротехнике, материаловедении, схемотехнике, разработке и производстве точных инструментов, медицине, геологии, археологии, учебном процессе в средних и высших учебных заведениях  и многих других областях науки и технике, образовании.

- Устройство микроскопа и комплект поставки

  - Устройство микроскопа

| 1 | Окуляр | 9 | Крышка отсека с предохранителем |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Левый/правый футляры призм | 10 | Фиксатор |
| 3 | Фиксатор | 11 | Держатели предметного стекла |
| 4 | Футляр объективов | 12 | Переключатель ламп |
| 5 | Верхняя лампа подсветки | 13 | Регулятор фокусировки |
| 6 | Кнопка включения/выключения | 14 | Кабель питания |
| 7 | Предметный столик | 15 | Регулятор диоптрической коррекции |
| 8 | Реостат | 16 | Индикатор режима видео |
|  |  | 17 | USB порт для подключения к ПК/ноутбуку |

  - Комплект поставки

| Наименование | Кабель USB | Предметное стекло | Запасной предохранитель | Защита от пыли | Накладки на окуляры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

- Спецификация

  - оптические параметры

| Окуляр | WF10× | WF15× | WF20× | CMOS1/3″ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объектив | 1× | FN | 20 | 15 | 10 | EqualFN:13.3 |
|  |  | WD | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 |
|  | 2× | FN | 10 | 7.5 | 6.5 | EqualFN:6.6 |
|  |  | WD | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
|  | 3× | FN | 6.7 | 5 | 4.3 | EqualFN:4.4 |
|  |  | WD | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 |
|  | 4× | FN | 5 | 3.7 | 3.2 | EqualFN:3.3 |
|  |  | WD | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 |

- электрические параметры

    - Переменный ток, входное напряжение 110-240В, 50Гц

    - Подсветка: галогенная лампа (мощность 10Вт, напряжение 12В)

- функциональные параметры

    - стереоскопическая система с углом наклона 45º и возможностью поворота на 360º

    - встроенный цифровой объектив 3Мпикселей

    - регулировка диоптрической коррекции

    - регулировка расстояния между объективами системы в диапазоне от 55мм до 75мм

- совместимость с операционными системами (при подключении к ПК/ноутбуку через USB порт)

    - микроскоп совместим с операционными системами Microsoft® Windows™ XP/Vista/7

- Работа с микроскопом

  - Окружающая среда

Рекомендуется использовать микроскоп KS-is Duoso™ в сухом непыльном помещении. Допустимая температура окружающей среды от -5 до 40º C.

б. Питание микроскопа

Вставьте кабель питания в разъем микроскопа.

Режимы работы, в зависимости от положения переключателей:

| Положение кнопки вкл/выкл питания | Положение кнопки управления подсветкой | Режим лампы（☼ Вкл、● Выкл） |
| --- | --- | --- |
|  |  | Падающий | Подсвечивающий (снизу) |
| Вкл | Ⅰ | ☼ | ● |
| Вкл | Ⅱ | ● | ☼ |
| Вкл | Ⅲ | ☼ | ☼ |
| Вкл | Выкл | ● | ● |
| Выкл | Любое положение | ● | ● |

Модели с реостатом позволяют так же регулировать яркость лампы.

в. Выбор режима работы

i. На заводе-изготовителе на микроскоп KS-is Duoso™ устанавливается матовое предметное стекло, зафиксированное винтом. Такое стекло используется при исследовании прозрачных объектов с нижней подсветкой.

ii. Черно-белое предметное стекло поставляется в комплекте отдельно. Для замены, отвинтите фиксирующий стекло винт, установите сменное стекло, завинтите винт. Как правило, используется белая сторона, для исследования белых, прозрачных объектов, в целях повышения контрастности используется черная сторона и падающий свет.

г. Установка исследуемого объекта

Установите объект в центре предметного столика микроскопа. Зафиксируйте при необходимости клипсами.

д. Накладки на окуляры

При необходимости используйте накладки на окуляры из комплекта поставки для комфортной работы.

е. Фокусировка, изменение увеличения объектов, регулировка диоптрической коррекции, расстояния между объективами

Установите объект в центре предметного столика микроскопа. Установите требуемое увеличение объекта. Сфокусируйте изображение, перемещая предметный столик вверх/вниз, так чтобы изображение в правом объективе было четким. Затем посмотрите в левый объектив, отрегулируйте диоптрическую коррекцию, так чтобы изображение было четким и расстояние между объективами для комфортной работы.

ж. Использование цифрового видео искателя (подключение к ПК)

Подключите микроскоп кабелем (из комплекта поставки) к свободному порту USB ПК, либо ноутбука. Микроскоп автоматически определится операционной системой. Для просмотра изображений, получаемых с микроскопа, войдите в Мой компьютер и откройте видео устройство, в виде которого определился микроскоп.

Для сохранения, редактирования изображений, видео, измерений так же можно использовать профессиональное программное обеспечения (приобретается отдельно).

- Замена лампы, предохранителя

Внимание! Выключите питание перед тем, как менять предохранитель, лампу.

- Замена перегоревшей лампы падающего света

Открутите винт и снимите крышку отсека лампы. Замените лампу на аналогичную. Закройте крышку и зафиксируйте ее винтом.

- Замена перегоревшей лампы подсвечивающего снизу света

Открутите винт и снимите стекло предметного столика. Замените лампу на аналогичную. Установите стекло и зафиксируйте его винтом.

- Замена сгоревшего предохранителя

Предохранитель расположен в задней части штатива микроскопа. Открутите крышку отсека предохранителя, замените предохранитель на аналогичный, установите крышку и зафиксируйте ее винтом.

- Обслуживание и уход за микроскопом

  - Микроскоп точный чувствительный инструмент, берегите его от ударов и падений, так как это может привести к выходу его из строя.

  - Не оставляйте микроскоп под прямыми солнечными лучами на длительное время. Микроскоп следует хранить в сухом, непыльном помещении и беречь от воздействия высоких температур.

  - Не дотрагивайтесь пальцами до линз, так как это приведет к их загрязнению.

  - Для корректной работы микроскопа линзы должны оставаться чистыми. Если линза запылилась, сдуйте пыль, используя резиновую грушу, либо протрите, используя мягкую неворсистую ткань, например фибру.

  - Не используйте органические соединения для очистки микроскопа, особенно его пластиковых поверхностей. Используйте для протирки поверхностей химически нейтральное моющее средство.

  - Не разбирайте микроскоп, кроме операций, обозначенных в данном руководстве, это приведет к его поломке.

  - Периодически смазывайте механические части микроскопа.

  - На время, когда микроскоп не используется накрывайте его защитой от пыли и храните в сухом, прохладном месте.

- Дополнительные аксессуары к микроскопу

  - Окуляры

| Режим | WF10× | WF15× | WF20× |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение | 10× | 15× | 20× |
| FN, видимое поле изображения（мм） | φ20 | φ15 | φ10 |

б. Зажим для драгоценных камней

Специальный зажим для деликатной фиксации драгоценных камней.